| KSKSKSKS KSKSKSK KSKSKS KSKSK KSKS KSK KS |  | KS X 3134 |
| --- | --- | --- |
|  | 체내 이식 무선 의료기기 전자파적합성 시험방법 KS X 3134 (MOD EN 301 489-27:2019) |  |
| 방 송 통 신 표 준 심 의 회 2024년 12월 27일 개정 |  |  |

심  의 : 전파통신 기술심의회

|  |  | 성명 |  | 근 무 처 |  | 직위 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (회 장) |  | 윤영중 |  | 연세대학교 |  | 교수 |  |
| (위 원) |  | 김기형 |  | 아주대학교 |  | 교수 |  |
|  |  | 김창주 |  | 휴라 |  | 수석 |  |
|  |  | 김동일 |  | 동의대학교 |  | 교수 |  |
|  |  | 박준구 |  | 경북대학교 |  | 교수 |  |
|  |  | 송평중 |  | 한국전자통신연구원 |  | 책임 |  |
|  |  | 이현우 |  | 단국대학교 |  | 교수 |  |
|  |  | 최상호 |  | 사이클롭스㈜ |  | 전문위원 |  |
|  |  | 최조천 |  | 목포해양대학교 |  | 교수 |  |
| (간 사) |  | 한영근 |  | 과학기술정보통신부 국립전파연구원 |  | 사무관 |  |

원안작성협력 : 무선기기 전자파적합성 시험방법 개정 연구반

|  |  | 성명 |  | 근 무 처 |  | 직위 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (작성 책임자) |  | 홍장희 |  | 씨티케이 |  | 전무 |  |
| (참여 연구원) |  | 금홍식 |  | 이앤알 |  | 책임 |  |
|  |  | 김승식 |  | 한국전파진흥협회 |  | 과장 |  |
|  |  | 진동수 |  | 한국전파진흥협회 |  | 과장 |  |
|  |  | 박요한 |  | 피앤이 |  | 이사 |  |
|  |  | 이은원 |  | 씨티케이 |  | 이사 |  |
|  |  | 박재현 |  | 케이시티엘 |  | 부장 |  |
|  |  | 김혁 |  | 한국산업기술시험원 |  | 책임 |  |
|  |  | 최정현 |  | 에이치시티 |  | 차장 |  |
| (간 사) |  | 김 계 돈 |  | 국립전파연구원 전파환경안전과 |  | 주 무 관 |  |

표준열람 : 국립전파연구원(http://www.rra.go.kr)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

제 정 자：방송통신표준심의회 위원장      담당부처：과학기술정보통신부 국립전파연구원

제    정：2014년 12월 31일              개    정：2024년 12월 27일

심    의：방송통신표준심의회 전파통신 기술심의회

원안작성협력：무선기기 전자파적합성 시험방법 개정 연구반

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

이 표준에 대한 의견 또는 질문은 국립전파연구원 웹사이트를 이용하여 주십시오.

이 표준은 방송통신표준화지침 제18조의 규정에 따라 매 5년마다 방송통신표준심의회에서

심의되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다.

목    차

머  리  말	iii

개    요	iv

1	적용범위	1

2	인용표준	1

3	용어 정의	2

3.1	용어	2

3.2	약어	2

4	시험 조건	3

4.1	일반 사항	3

4.2	시험 신호를 위한 설정	3

4.3	무선기기의 RF 배제 대역	5

4.4	4.4. 수신기 또는 송수신기의 수신기 부분의 협대역 응답	6

4.5	정상 시험 변조	7

5	성능 평가	7

5.1	일반 사항	7

5.2	보조 기기	7

5.3	5.3. 연속적인 통신 링크를 제공할 수 있는 기기	7

5.4	5.4. 연속적인 통신 링크를 제공하지 않는 기기	7

5.5	기기 분류	8

6	성능평가 기준	8

6.1	체내 이식 무선 의료 기기와 체내 이식 무선 의료 기기 주변 기기의 하위 분류	8

6.2	성능평가 기준	9

6.3	성능평가 기준과 표	9

6.4	송신기에 적용되는 연속적 현상을 위한 성능평가 기준	10

6.5	송신기에 적용되는 과도 현상을 위한 성능평가 기준	11

6.6	수신기에 적용되는 연속적 현상을 위한 성능평가 기준	11

6.7	수신기에 적용되는 과도 현상을 위한 성능평가 기준	11

7	시험 적용 개요	12

7.1	전자파 장해	12

7.2	전자파 내성	12

부속서 A	16

부속서 B	17

KS X 3134:2024 해설	19

머  리  말

이 표준은 방송통신발전기본법 관련 규정에 따라 방송통신표준심의회의 심의를 거쳐 개정한 방송통신표준이다. 이에 따라 KS X 3134:2014는 개정되어 이 표준으로 바뀌었다.

이 표준의 내용 일부 또는 전부는 저작권법에 따른 보호대상이 되는 저작물이 될 수 있다.

이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의를 환기한다. 관계 중앙행정기관의 장과 산업표준심의회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다.

개    요

이 표준은 2019년 제2.2.1판으로 발행된 ETSI EN 301 489-27, ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 27: Specific conditions for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and related peripheral devices (ULP-AMI-P) operating in the 402 MHz to 405 MHz bands를 기초로 기술적 내용 및 대응국제표준의 구성을 변경하여 작성한 방송통신표준이다.

이 표준에서 밑줄을 그은 사항은 대응국제표준에는 없거나 변경된 사항이다. 하나의 조항이 전체적으로 변경되거나 추가된 경우에는 목차와 본문에서 조항 번호 및 제목에만 밑줄을 그어 표시하였다.

이 표준에는 다음과 같은 변경 사항이 포함되어 있다.

a)	적용 범위, 인용표준 현행화, 약어 추가 등 본문 수정

b)	수신기 배제대역 단일화

c)	무선기기 시험변조 추가

d)	성능평가 기준 구체화 등

방송통신표준

KS X 3134

(MOD EN 301 489-27:2019)

체내 이식 무선 의료기기 전자파적합성 시험방법

EMC test methods for implantable radio equipment

적용범위

이 표준은 체내 이식 무선 의료기기와 체내 이식 무선 의료 보조기기에서 사용되는 모든 송수신기에 대한 전자파적합성 시험방법과 관련된 요구사항에 대한 기술사항이다.

이 표준은 체내 이식 무선 의료 기기와 체내 이식 무선 의료 보조 기기의 무선 기능에 대한 전자파적합성 요구 사항을 다룬다.

이 표준에는 안테나 포트 및 체내 이식 무선 의료기기와 체내 이식 무선 의료 보조기기 무선 시스템의 함체 포트에서 방출되는 관련 기술 명세를 포함하지 않는다. 이러한 기술 명세는 무선 스펙트럼의 효율적인 사용을 위한 관련 제품 표준에서 다루고 있다.

이 표준은 체내 이식 무선 의료기기와 체내 이식 무선 의료 보조기기에 적용 가능한 전자파적합성 시험 조건, 성능 평가 및 성능 기준을 기술하였다.

이 표준에서 다루는 체내 이식 무선 의료기기와 체내 이식 무선 의료 보조기기 유형의 정의는 부속서 B에서 다루고 있다.

이 표준과 KS X 3124 사이에 차이점(예: 특수 조건, 정의, 약어 관련)이 있는 경우 이 표준의 조항을 우선한다.

이 표준의 특수 조건을 제외하고 이 표준에서 사용된 환경 분류와 방출 및 내성 요구 사항은 KS X 3124을 따른다.

인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS X 3124, 무선기기의 공통 전자파적합성 시험방법

KS X 3124:2020, 무선기기의 공통 전자파적합성 시험방법

KS C 9610-4-5, 전자파적합성(EMC)- 제 4-5부: 시험 및 측정 기술 – 서지 내성 시험

용어 정의

용어

이 표준의 목적을 위하여 다음의 용어 정의를 적용한다.

능동 이식 의료 기기(AMI, Active Medical Implant)

양방향 디지털 통신 링크를 제공할 목적으로 402 MHz ~ 405 MHz 주파수 대역을 이용하여 전원 및 송수신기를 포함하여, 인체에 이식하도록 설계한 진단/치료 기기

수명 유지 기기(life supporting equipment)

수명을 유지하기 위하여 지속적으로 정상 동작하여야 하는 기기

이식용 의료 기기 통신 링크(MICL, Medical Implant Communications Link)

의료 기기와 부속품(프로그래머, 컨트롤러 등) 사이에서 연속 또는 불연속일 수 있는 일련의 송신을 의미하며, 통신 서비스로 환자 관련 정보를 전송함

이식용 의료 기기 통신 시스템(MICS, Medical Implant Communications System)

ULP-AMI 및 이와 관련된 ULP-AMI-P 사이에 무선 통신을 제공하는 특정 시스템

체내 이식 무선 의료 기기 주변 기기(ULP-AMI-P, Ultra Low Power Active Medical Implant Peripheral device)

인체 외부에 있는 기기의 무선 부분을 의미하며, 인체 착용 기기를 포함하고, 외부 프로그래머 또는 제어 송수신기 같은 이식용 의료 기기(무선) 통신 링크(MICL)로 ULP-AMI를 프로그래밍하거나 제어하는데 사용됨

체내 이식 무선 의료 기기(ULP-AMI, Ultra Low Power Active Medical Implant)

능동 이식 의료 기기의 일부를 구성하는 송신기나 수신기 또는 송수신기를 의미하며, 주변 기기(ULP-AMI-P)에 의해 구성된 이식용 의료 기기 통신 시스템의 무선 링크에 사용됨

환경 프로파일(environmental profile)

체내 이식 무선 의료 기기 및 주변 기기가 준수하여야 하는 환경 조건의 범위

약어

이 표준의 목적을 위하여 다음의 약어를 적용한다.

AC 			Alternating Current(교류)

AIMD 		Active Implantable Medical Device(능동 이식형 의료기기)

AMI 		Active Medical Implant

DC 			Direct Current(직류)

EMC 		ElectroMagnetic Compatibility(전자파적합성)

ERP 		Effective Radiated Power(유효 복사 전력)

EUT 		Equipment Under Test(피시험기기)

ISM 		Industrial, Scientific and Medical(산업용, 과학용, 의료용)

MICL 		Medical Implant Communications Link(이식용 의료 기기 통신 링크)

MICS 		Medical Implant Communications System(이식용 의료 기기 통신 시스템)

RF 			Radio Frequency(무선 주파수)

ULP-AMI 	Ultra Low Power Active Medical Implant(체내 이식 무선 의료 기기)

ULP-AMI-P 	Ultra Low Power Active Medical Implant Peripheral device(체내 이식 무선 의료 기기 주변 기기)

시험 조건

일반 사항

이 표준에서는 KS X 3124의 4절 시험 조건을 기본적으로 적용한다. 이 표준에서는 체내 이식 무선 의료기기 및 주변기기의 제품 관련 시험 조건에 관한 사항을 규정한다.

방해 및 내성시험에는 본 표준의 4.1절 ~ 4.4절에서 규정한 시험 변조, 시험 배치 등을 적용한다.

피시험기기에 분리형 안테나가 부착되어 있다면 달리 규정하지 않은 한 안테나를 통상적인 방식으로 부착한 상태에서 피시험기기를 시험하여야 한다. 피시험기기가 여러 유형의 안테나와 함께 사용할 수 있는 경우 각 안테나 유형에 대하여 시험을 반복하여야 한다.

체내 이식 무선 의료기기는 인체내에 이식하도록 설계되어 있다. 이러한 무선 시스템은 주위 인체 조직의 방해로부터 분리된다. 체내 이식 무선 의료 기기의 EMC 특성을 적절하게 평가하기 위해서는 인체 모형을 사용해야 한다. 자세한 내용은 부속서 C을 참조한다. 부속서 C의 규정은 가능한 체내 이식 무선 의료 기기에 맞는 실재 사용 조건을 재현한 동작 환경을 제공하기 위한 것이다. 방사성 RF 전자기장에서 방해 및 내성 시험을 실시할 때에는 이 기기 또는 그 밖의 적절한 특수 기구를 사용할 필요가 있다.

시험 신호를 위한 설정

- 4.2.1 일반 사항

KS X 3124의 4.2절을 적용한다.

    - 송신기의 입력에서 시험 신호의 설정

KS X 3124의 4.2.2절 내용 중 다음 사항을 변경하여 적용한다.

- 송신기는 해당 유형 기기에 규정된 정상 시험 변조로 변조되어야 한다(4.5절). 송신기에 변조 입력포트가 없는 경우, 내부 기기 변조를 사용하여야 한다.

송신기의 RF 출력부에서 시험 신호의 설정

일반 사항

KS X 3124의 4.2.3절 내용 중 다음 사항을 수정하여 적용한다.

- 제조자는 통신 링크 구축 또는 메시지 수신에 이용할 수 있는 적절한 상대 수신기나 그 밖의 기기를 제공할 수 있다.

체내 이식 무선 의료 기기 송신기

- 체내 이식 무선 의료 기기 송신기의 경우, 부속서 C에서 설명한 시험 기구를 사용할 수도 있다.

- 제조자는 이식용 의료 기기 통신 링크의 모니터링에 사용할 수 있는 적합한 수신기 또는 대체 기술을 제공하여야 한다.

ULP-AMP-P 송신기

KS X 3124의 4.2.3절 내용 중 다음 사항을 수정하여 적용한다.

- 체내 이식 무선 의료 기기 주변 기기들은 인체 외부에서 사용하도록 설계되어 있다.

- 제조자는 이식용 의료 기기 통신 링크의 모니터링에 사용할 수 있는 적합한 수신기 또는 대체 기술을 제공하여야 한다.

수신기의 RF 입력부에서 시험 신호의 설정

KS X 3124의 4.2.4절의 내용 중 다음 사항을 수정하여 적용한다.

- 수신기에 연결된 희망 RF 입력 신호는 해당 유형 기기에 규정된 정상 시험 변조로 변조되어야 한다(4.5절 참조).

- 희망 RF 입력 신호의 레벨은 수신기의 임계 감도 레벨보다 20 dB 높아야 하지만, 모든 경우에 수신기의 과부하 특성보다는 낮아야 한다.

- 제조자는 이식용 의료 기기 통신 링크를 구축하는데 사용할 수 있는 적합한 수신기를 제공하여야 한다.

수신기의 출력부 시험 신호 준비

KS X 3124의 4.2.5절의 내용 중 다음의 사항을 수정하여 적용한다.

- 체내 이식 무선 의료 기기 및 주변 기기의 수신기 출력에 직접 접속할 수 없는 경우, 제조자는 내성 시험 동안 수신기 기능을 모니터링 할 수 있는 방법을 제시하여야 한다.

송신기와 수신기를 함께 (시스템으로) 시험하기 위한 배열

송신기 및 수신기는 송수신기로 결합된 경우나 결합된 기기가 동시 시험이 가능한 크기일 경우에 하나의 시스템으로서 내성이 평가될 수 있다. 이러한 경우에 송수신기 또는 송신기와 수신기는 시험 환경 내부에 설치되어야 하며 내성 시험 신호에 동시에 노출되어야 한다.

송수신기 또는 송신기와 수신기가 같은 주파수로 동작하는 경우에 송신기의 희망 출력 신호는 적절한 감쇠기를 사용하여 수신기의 입력단에 희망 입력 신호로서 공급될 수 있다.

송수신기 또는 송신기와 수신기가 양방향 모드에서 다른 주파수로 동작하는 경우에는 특정 형식의 무선기기에 대한 제품 관련 표준에 시험을 위한 배열이 정의되어 있다.

위 규정은 아래 규정과 함께 적용되어야 한다.

- 제조자와 시험소가 (기기의 규모 등을) 합의한 경우에는 체내 이식 무선 의료 기기의 송신기와 관련 체내 이식 무선 의료 기기 주변 기기의 수신기 또는 체내 이식 무선 의료 기기의 수신기와 관련 체내 이식 무선 의료 기기 주변 기기의 송신기를 함께 시험할 수 있다.

- 이 경우 두 피시험기기는 각각의 대표적인 시험 환경에 위치해야 하고 EMC 현상에 동시에 노출되어야 한다.

무선기기의 RF 배제 대역

- 4.3.1 일반 사항

방해 측정 및 내성 시험 배제 대역을 배제 대역으로 지칭하며, 이를 4.3.2절과 4.3.3절에서 정의한다.

피시험기기의 동작을 위해 설계된 주파수는 전도성 및 방사성 RF 내성 시험에서 제외하여야 한다.

피시험기기의 송신부 동작을 위해 설계된 주파수는 송신 동작 모드에서 실시할 때 방해 측정에서 제외하여야 한다.

방해 시험 중, 주파수 배제 대역은 체내 이식 무선 의료 기기와 관련 체내 이식 무선 의료 기기 주변 기기의 수신부에는 적용하지 않는다.

    - 수신기 배제 대역

수신기(송수신기의 일부로 구성된 수신기 포함)의 배제 대역은 다음과 같이 결정한다.

- 표 1에 규정된 주파수 대역 내에서 9 개 이상의 채널에서 동작이 가능하고 정렬 범위가 없는 수신기의 경우, 배제 대역의 하위 주파수는 사용한 주파수 채널의 하위 주파수에서 표 1에 주어진 확장 값을 뺀 주파수이며, 배제 대역의 상위 주파수는 사용한 주파수 채널의 상위 주파수에서 표 1에 주어진 확장 값을 더한 주파수이다. 산출된 확장 값은 동작 주파수에 근거해야 한다.

- 둘 이상의 주파수에서 동작할 수 있으며 정렬 범위가 있는 수신기의 경우, 배제 대역의 하위 주파수는 정렬 범위의 하위 주파수에서 표 1에 주어진 확장 값을 뺀 주파수이며, 배제 대역의 상위 주파수는 정렬 범위의 상위 주파수에서 표 1에 주어진 확장 값을 더한 주파수다. 산출된 확장 값은 정렬 범위의 중심 주파수에 근거해야 한다.

- 광대역 수신기, 즉 비채널화된 배치에서 동작하는 수신기의 경우, 배제 대역의 하위 주파수는 의도한 동작 대역의 하위 주파수에서 표 1에 주어진 확장 값을 뺀 주파수이며, 배제 대역의 상위 주파수는 의도한 동작 대역의 상위 주파수에서 표 1에 주어진 확장 값을 더한 주파수이다. 또는 총 배제 대역은 의도한 동작 대역 중심주파수를 중심에 둔 수신기의 의도한 동작 주파수 대역의 2 배이며 이 중 큰 값을 적용한다.

표 1 — 체내 이식 무선 의료 기기 또는 체내 이식 무선 의료 기기 주변 기기의 수신기부에 대한 배제 대역

| 수신기 동작 주파수(fo) | 수신기 배제 대역 |
| --- | --- |
| 402 MHz ~405 MHz | fo ± 10 MHz |

송신기 배제 대역

402 MHz ~ 405 MHz 주파수에서 채널로 배열되어 동작하거나 동작될 송신기의 경우, 배제 대역은 동작 주파수를 중심으로, 해당 서비스에 허용된 최대 점유 대역폭의 9배이다. 402 MHz ~ 405 MHz 대역에서의 최대 점유 대역폭은 300 kHz이다. 실제 점유 대역폭은 해당 무선 스펙트럼 관련 표준의 절차에 따라 결정한다.

광대역 송신기, 즉 비채널화된 주파수 대역에서 동작하는 송신기의 경우, 배제 대역은 의도한 운용 주파수 대역의 중심 주파수를 중심으로 하는 의도한 동작 주파수 대역(즉, 3 MHz 이하)의 2 배이다.

수신기와 송신기를 하나의 시스템으로 함께 시험하는 경우(4.2.6절 참조), 수신기에 정의된 배제 대역 또는 송신기에 정의된 배제 대역 중 더 큰 쪽을 사용하여야 한다.

4.4. 수신기 또는 송수신기의 수신기 부분의 협대역 응답

개별 주파수에 대해 내성 시험이 실시되는 동안에 발생하는 수신기 또는 양방향 송수신기의 수신기 부분의 응답이 협대역 응답(스퓨리어스 응답)인지는 다음과 같은 방법으로 확인한다.

시험 중에 내성 RF 시험 신호(KS X 3124의 9.2 및 9.5 참조)에 의해서 수신기가 규정된 성능 기준(본 표준의 6절 참조)에 대해 부적합이 발생하는 경우, 이러한 부적합이 협대역 응답인지 광대역 현상인지를 확인할 필요가 있다. 따라서 시험 신호의 주파수는 수신기 복조기 바로 앞의 중간 주파수(IF) 필터의 6 dB 정격 대역폭의 두 배, 또는 제조자가 제시한 장비가 동작하도록 의도된 대역폭의 두 배만큼 증가된다. 시험은 동일한 양만큼 감소된 시험 신호 주파수에 대해서도 반복한다.

수신기가 두 가지의 주파수 오프셋(offset)인 경우 중 하나 또는 모두에서 규정된 성능 기준에 대하여 적합한 경우, 그 응답은 협대역 응답으로 간주된다.

수신기가 규정된 성능 기준에 여전히 적합하지 않은 경우, 이것은 오프셋이 다른 협대역 응답 주파수에 상응하는 불요 신호 주파수를 만들고 있다는 사실일 수 있다. 이러한 상황에서 위에서 언급된 대역폭의 두 배 또는 반으로 시험 신호 주파수를 증감하도록 조정하여 절차를 반복한다.

수신기가 두 가지의 주파수 오프셋인 경우 중 하나 또는 모두에서 규정된 성능 기준에 대하여 여전히 적합하지 않은 경우, 그 현상은 광대역으로 간주되고 따라서 EMC 문제이며 기기는 시험에 불합격이다.

내성 시험의 경우에 협대역 응답은 무시되어야 한다.

해당 피시험기기에 대한 성능 기준과 협대역 응답을 확인하기 위해 사용되는 제품 형태에 따른 공칭 주파수 오프셋에 대한 정보는 특정 형식의 무선기기를 다루는 제품 관련 표준에서 얻을 수 있다.

수신기의 협대역 응답이 전혀 허용되지 않는 경우에 이것은 특정 형식의 무선기기를 다루는 제품 관련 표준 내에 명시되어야 한다.

정상 시험 변조

RF 반송파는 사용 가능한 선택적 메시지/명령의 실질적인 선택을 나타내기 위해 제조업체에 의해 특정 선택적 메시지 또는 명령의 상태로 시험 신호를 사용하여 변조하여야 한다. 제조자는 변조 신호의 형식과 관련된 오류 감지 및 수정을 선언해야 한다. 송신기에 변조 입력 포트가 없는 경우, 내부 기기에서 변조를 수행한다.

성능 평가

일반 사항

KS X 3124:2020의 5.1절을 적용하여야 한다.

제조자는 시험 기기를 제출할 때 KS X 3124:2020의 5.1절에서 요구하는 일반 정보를 제공하여야 한다. 이 밖에도 제조자는 다음의 제품 관련 정보를 제공하여야 한다.

- 표 2에 따라 제조자가 선택한 기기의 등급(6.1절 참조)

성능 평가 방법은 그 기기의 유형은 체내 이식 무선 의료기기 또는 체내 이식 무선 의료기기 주변 기기 인지에 따라 달라진다.

두 종류의 기기에 대한 성능 평가는 방법은 다음을 기준으로 한다.

- 기능 유지

- 기능 손실을 복구할 수 있는 방법

- 피시험기기에 대한 의도하지 않은 동작

두 종류 기기에 대한 시험 전, 중, 후에 의도한 기능을 모니터링을 통해 성능 평가가 가능해야 한다.

보조 기기

KS X 3124의 5절을 적용한다.

5.3. 연속적인 통신 링크를 제공할 수 있는 기기

일반적인 특성을 갖는 무선기기 및 보조기기와 결합하여 시험되는 무선기기에는 정상적인 시험 변조와 시험 배열 등이 적용되어야 한다.

5.4. 연속적인 통신 링크를 제공하지 않는 기기

연속적인 통신 링크를 제공하지 않는 무선기기나 독립적으로 시험되도록 의도된 보조기기에 대해 제조자는 전자파적합성 시험 중 및 시험 후 허용될 수 있는 최소 성능 레벨 또는 성능의 저하를 명시하여야 한다.

제조자는 전자파적합성 시험 중이거나 시험 후에 성능의 실제 레벨 또는 성능 저하를 평가하는 시험 방법을 정의하여야 한다. 이러한 상황에서 제조자는 시험 성적서에 포함시키기 위해 다음의 정보를 추가로 제공하여야 한다.

— 전자파적합성 시험 중 또는 시험 후 적절한 형식의 피시험기기의 주요 기능

— 기기에 수반되는 문서와 일치하는 적절한 형식의 피시험기기의 의도된 기능

— 적절한 형식의 피시험기기에 대한 적합/부적합 판정 기준

— 피시험기기의 실제 성능 레벨 또는 실제 성능 저하를 관측하는 방법

— 각 주파수에서 시험 현상에 대한 체류 시간은 피시험기기가 작동하고 응답할 수 있는 시간보다 길어야 한다.

EMC 노출 중 및 노출 후에 수행되는 실제 성능 또는 성능 저하의 평가 방법은 단순해야 하지만 동시에 기기의 주요 기능들이 동작하고 있음을 적절하게 증명해야 한다.

기기 분류

KS X 3124:2020의 5.5절이 아래 내용과 함께 적용되어야 한다.

- 이 표준에서는 EMC 성능 평가방법을 위해, 무선 장치/기기와 관련된 보조 장치/기기를 다음의 유형 중 하나로 분류하여야 한다. 체내 이식 무선 의료 기기(이식형 장치) 또는 체내 이식 무선 의료 기기 주변 기기(외부 주변장치)

- 생명 유지 기기는 이 기기에 규정된 기준을 충족하여야 한다.

- 그 외에 차량의 주 배터리로 전원을 공급할 수 있는 것으로 선언된 무선 기기는 이동형 기기로 간주하여야 한다.

성능평가 기준

체내 이식 무선 의료 기기와 체내 이식 무선 의료 기기 주변 기기의 하위 분류

체내 이식 무선 의료 기기의 제품군은 세 가지 종류의 기기로 구분한다. 각 기기는 자체 최소 성능평가 기준을 갖는다. 이러한 분류는 기기가 EMC 스트레스 하에서 규정된 최소 성능 레벨 이상으로 동작하지 않는 경우, 사람이나 상품에 미치는 영향을 기초한 것이다. 이러한 분류 지침을 사용하는 대신 체내 이식 무선 의료기기 및 체내 이식 무선 의료기기 주변기기 제조자가 기기 분류를 선언할 수 있다. 시험 성적서에는 기기 분류를 명시하고, 그 분류가 제조자의 선언에 따른 것인지 아니면 표 2에 따른 것인지를 기재하여야 한다.

표 2 — 체내 이식 무선 의료기기 분류

| ULP-AMI 또는 ULP-AMI-P기기의 하위 분류 | 수신기 성능의 위험 평가 |
| --- | --- |
| 1 | 신뢰성이 높은 통신 매체, 가령 생명에 고유한 시스템 역할을 하는 것 (이것은 사람에게 물리적 위험을 가할 수 있다). |
| 2 | 신뢰성이 중간인 통신 매체: 가령 사람에게 불편함을 초래하는 한편 다른 수단으로 간단히 극복할 수 없는 것. |
| 3 | 표준 신뢰성 통신 매체: 사람에게 불편함을 초래하고 다른 수단(예: 수동)으로 쉽게 극복할 수 있는 것. |

성능평가 기준

이 절에서는 전자파 내성 시험 동안 및 시험 후 각각의 기기 유형(5.5절 참조)과 연계하여 체내 이식 무선 의료 기기 및 체내 이식 무선 의료 기기 주변 기기(표 2 참조)의 하위 분류에 대한 성능평가 기준을 규정한다.

- 성능평가 기준 A: 연속 특성 현상을 보이는 전자파 내성 시험의 경우

- 성능평가 기준 B: 과도 특성 현상을 보이는 전자파 내성 시험의 경우

- 일정 시간을 초과하는 전원 정전이 포함된 전자파 내성 시험에 대한 성능평가 기준으로 7.2.2절, 표 4에 규정되어 있다.

기기는 체내 이식 무선 의료기기 및 체내 이식 무선 의료기기 주변기기의 해당 하위 분류에 대하여 다음 항에서 규정한 성능평가 기준을 충족하여야 한다.

성능평가 기준과 표

두 기기 유형에 대하여 시험 전, 중, 후에 본래 기능을 모니터링 하여 해당 성능을 평가할 수 있다.

- 측정된 비트 에러율과 제조자가 규정한 비트 에러율 성능을 비교하여, 피시험기기의 기준과 동등하거나 기준 이하로 평가할 수 있다.

- 위의 평가 방법으로 평가를 할 수 없는 피시험기기의 경우, 제조자는 사용할 평가 방법을 규정하여야 한다.

이 표준에서 정한 시험 조건에서, 피시험기기 및/또는 시스템은 제조자가 규정한 본래의 임상적 유용성을 제공할 수 있어야 하며, 사용자에게 안전해야 한다.

시험에 사용한 기기는 표 3에서 설명한 성능 저하(제조자 명세에서 벗어난 편차)를 보일 수도 있다.

체내 이식 무선 의료 기기를 시험하는 동안 다음의 성능 저하나 고장은 허용하지 않는다.

- 부품 고장

- 프로그래밍 가능한 파라미터의 변경

- 공장 기본값(제조자의 사전 설정값)으로 리셋

- 의도된 동작 모드의 변경

- 경보 오류

- 경보를 동반할지라도, 의도된 동작의 중단

- 경보를 동반할지라도, 의도하지 않은 또는 제어되지 않은 움직임을 포함하는 의도하지 않은 동작의 초기화

- 진단 또는 처리에 영향을 미칠 정도로 큰 수치의 오차

- 경보를 동반할지라도, 자동 진단이나 치료기기 시스템의 진단 및 처리 실패

이 밖에도 체내 이식 무선 의료 기기 주변 기기에 대하여 다음의 성능 저하를 허용하지 않는다.

- 생리학적으로 발생한 신호와 인공물을 구별할 수 없는 이미지상에서 인공물 또는 왜 곡. 또는 생리학적으로 발생한 신호의 해석을 방해하는 왜곡

- 생리학적으로 발생한 잡음을 생리학적으로 생긴 신호와 구별할 수 없거나 이 잡음이 생리학적으로 생긴 신호의 해석을 방해하는 파형에서의 잡음

표 3 — 성능평가 기준

| 1 종 체내 이식 무선 의료기기, 체내 이식 무선 의료기기 주변기기 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 기준 | 시험 중 | 시험 후 |
| A | - 의도한 대로 동작 - 기능 손실 없음 - 의도하지 않은 응답 없음 | - 의도한 대로 동작 - 통신 링크를 유지하여야 한다. - 기능 손실 없음 - 성능 저하 없음 - 저장된 데이터 또는 사용자가 프로그래밍 한 기능 손실 없음 |
| B | - 기능이 손실될 가능성 있음 (하나 이상) - 의도하지 않은 응답 없음 | - 의도한 대로 동작 - 통신 링크를 유지하여야 한다. - 기능 손실 없음 - 성능 저하 없음 - 저장된 데이터 또는 사용자가 프로그래밍 한 기능의 손실 없음 |
| 2 종 체내 이식 무선 의료기기, 체내 이식 무선 의료기기 주변기기 |  |  |
| 기준 | 시험 중 | 시험 후 |
| A | - 의도한 대로 동작 - 제조자 명세 이하로 기능 손실 없음 - 의도하지 않은 응답 없음 | - 의도한 대로 동작 - 통신 링크를 유지하여야 한다. - 제조자 사양 이하로 기능 손실 없음 - 성능 저하 없음 - 저장된 데이터 또는 사용자가 프로그래밍 한 기능의 손실 없음 |
| B | - 기능이 손실될 가능성 있음 (하나 이상) - 의도하지 않은 응답 없음 | - 의도한 대로 동작 - 통신 링크를 유지하여야 한다. - 제조자 사양 이하로 기능 손실 없음 - 성능 저하 없음 - 저장된 데이터 또는 사용자가 프로그래밍 한 기능의 손실 없음 |
| 3 종 체내 이식 무선 의료기기, 체내 이식 무선 의료기기 주변기기 |  |  |
| 기준 | 시험 중 | 시험 후 |
| A 와 B | - 기능이 손실될 가능성 있음(하나 이상) - 의도하지 않은 응답 없음 | - 제조자가 규정한 대로 동작, 통신 링크가 손실될 수 있지만 사용자가 복구할 수 있 어야 한다. - 성능 저하 없음 - 손실된 기능은 자기 복구가 가능하거나 제조자가 규정한 대로 복구될 수 있어야 한다. |

송신기에 적용되는 연속적 현상을 위한 성능평가 기준

체내 이식 무선 의료기기와 체내 이식 무선 의료기기 주변기기의 송신부에 대해서는 6.3절에 명시한 해당 분류의 성능평가 기준 A를 적용하여야 한다.

시험 중 링크를 유지하여야 하는 체내 이식 무선 의료기기와 체내 이식 무선 의료기기 주변기기의 송신부의 경우, 시험 동안 절차상 각 개별 노출 중 링크가 유지되었음을 제조자가 제공한 적절한 수단으로 검증하여야 한다.

송신기 동작으로 의도하지 않은 송신이 발생하지 않도록 피시험기기를 대기 모드에 놓고 시험을 반복하여야 한다.

송신기에 적용되는 과도 현상을 위한 성능평가 기준

체내 이식 무선 의료기기와 체내 이식 무선 의료기기 주변기기의 수신부에 대해서는 6.3절에 명시한 해당 분류의 성능평가 기준 B를 적용하여야 한다. 단, 성능 기준 편차가 7.2.2절에 명시된 특정 시간을 초과하는 전원 정전인 경우는 제외한다.

시험 중 링크를 유지하여야 하는 체내 이식 무선 의료기기와 체내 이식 무선 의료기기 주변기기의 송신기부의 경우, 시험 절차상 각 개별 노출 동안 링크가 유지되었음을 제조자가 제공한 적절한 수단으로 검증하여야 한다.

송신기 동작으로 의도하지 않은 송신이 발생하지 않도록 피시험기기를 대기 모드에 놓고 시험을 반복하여야 한다.

수신기에 적용되는 연속적 현상을 위한 성능평가 기준

체내 이식 무선 의료기기와 체내 이식 무선 의료기기 주변기기의 수신기부에 대해서는 6.3절에 명시한 해당 분류의 성능평가 기준 A를 적용하여야 한다.

시험 중 통신 링크를 유지하여야 하는 체내 이식 무선 의료기기와 체내 이식 무선 의료기기 주변기기의 송신기부의 경우, 시험 절차상 각 개별 노출 중 링크가 유지되었음을 제조자가 제공한 적절한 수단으로 검증하여야 한다.

피시험기기가 송수신기인 경우 어떤 상황에서도 송신기는 시험 중 비의도적으로 동작해서는 안 된다.

수신기에 적용되는 과도 현상을 위한 성능평가 기준

체내 이식 무선 의료기기와 체내 이식 무선 의료기기 주변기기의 수신기부에 대해서는 6.3절에 명시한 해당 분류의 성능평가 기준 B를 적용하여야 한다. 단, 성능 기준 편차가 7.2.2절에 명시된 특정 시간을 초과하는 전원 정전인 경우는 제외한다.

시험 중 통신 링크를 유지하여야 하는 체내 이식 무선 의료기기와 체내 이식 무선 의료기기 주변기기의 수신기부의 경우, 시험 절차상 각 개별 노출 중 링크가 유지되었음을 제조자가 제공한 적절한 수단으로 검증하여야 한다.

피시험기기가 송수신기인 경우 어떤 상황에서도 송신기는 시험 중 비의도적으로 동작해서는 안 된다.

시험 적용 개요

전자파 장해

일반 사항

무선 기기 및 이와 관련된 보조기기의 관련 포트에 대한 전자파 방해 측정을 적용 여부는 KS X 3124의 표 1에 명시되어 있다.

특수 조건

KS X 3124의 8절에 사용된 전자파 장해 시험 방법과 함께 아래 특수 조건을 적용한다.

체내 이식 무선 의료기기와 체내 이식 무선 의료기기 주변기기의 안테나 또는 함체 포트에 적용할 수 있는 전자파 방해 측정은 해당 무선 스펙트럼 관련 표준에 규정되어 있다.

전자파 내성

일반 사항

무선 기기 및 이와 관련된 보조기기의 관련 포트에 전자파 내성 시험을 적용할 수 있는지 여부는 KS X 3124의 표 2에 명시되어 있다.

이 표준이 적용되는 기기는 의료 및 주거 환경에서 모두 사용할 수 있으며, 생명유지기기와 비-생명유지기기의 특성을 가지고 있다. 이에 따라 이 표준에서 규정한 내성 시험 레벨과 조건은 위 기기와 관련된 레벨을 근거한다.

또한, 이런 시스템의 방사성 주변 전자기장에 대한 내성은 그 사용 조건에 따라 달라진다. 예를 들어 이식용 기기는 부속서 C에서 설명한 시험 기구를 사용하여 시험하여야 한다.

일부 기기에 대하여, 다른 유형의 특수 시험 기구를 제작하여 사용하는 것이 더 적합할 수 있다. 이러한 특수 시험 기구를 사용할 경우, 해당 기구에 대한 세부 사항을 제조자가 제공해야 하고, 이를 시험 성적서에 기록해야 한다.

체내 이식 무선 의료기기 및 체내 이식 무선 의료기기 보조기기의 경우, 시험 적용에 대한 지침이 표 4에 제시되어 있다.

특수 조건

KS X 3124의 9절 전자파 내성 시험 방법 및 성능 평가 기준은 아래 표4에 규정된 특수 조건과 함께적용된다.

표 4 — 내성 시험에 대한 특수 조건

| KS X 3124 | KS X 3124의 9절의 시험 조건에 추가하거나 이를 수정한 제품 관련 특수 조건 |
| --- | --- |
| 9.2.2 시험방법: 방사성 RF 전자기장 | 다음 조건을 적용한다. - 비-생명유지 통신 링크인 경우, 시험 레벨은 3 V/m(무변조 측정)이어야 한다. - 생명 유지 통신 링크인 경우 시험 레벨은 10 V/m(무변조 측정)이어야 한다. - 생리학적 파라미터를 모니터링하거나 측정하는 기기 및 시스템의 경우, 아래에서 규정한 생리학적 시뮬레이션 주파수 한계를 적용한다. 2 Hz의 변조 주파수를 사용할 때는 1 kHz의 변조 주파수로 별도로 시험할 필요가 없다. - 생리학적 파라미터를 제어하는 기기나 시스템의 경우, 아래에서 규정한 동작 주파수 한계를 적용한다. 의도된 용도; 변조 주파수; 생리학적 시뮬레이션 주파수와 시뮬레이션 회로의 운용 주파수. 생리학적 파라미터를 제어, 모니터링 또는 측정한다.; 2 Hz; 1 Hz 미만 또는 3 Hz 초과. 다른 모든 용도; 1 kHz; 해당 사항 없음. 시험은 80 MHz ~ 6,000 MHz의 주파수 대역에서 실시한다. 4.3절에서 정의한 배제 대역과 순서는 이 요구사항에서 제외된다. |
| 9.3.2 시험방법: 정전기 방전 | 접촉 방전 레벨은 ±6 kV이며, 기중 방전은 ±8 kV이다. |
| 9.4.2 시험방법: 전기적 빠른 과도 현상, 공통 모드 | 다음 조건을 적용한다. - 신호 포트, 통신 포트 및 제어 포트의 시험 레벨은 개방 회로에서 ±1 kV 전압이어야 한다. - 3 m를 초과하지 않은 신호선 및 상호 연결, 그리고 환자연결케이블은 시험 하지 않는다. - 교류 및 직류 전원 입력 포트의 시험 레벨은 개방회로에서 ±2 kV 전압 이어야 한다. |
| 9.5 전도성 RF 전자기장, 공통모드 | 이 시험은 끝이 서로 연결된 인출선이 있거나 치수가 1 m 이상인 기기에 적용할 수 있다. 일반적으로, 이식기기는 대부분 전체 길이가 3 m 미만이기 때문에 이 항의 요구 사항에 따라 시험하지 않는다. 이식 기기를 시험해야 하는 경우, 이식 기기를 사용하는 조건에서는 해당 주파수에서 조직 흡수(tissue absorption)가 생기기 때문에, 이 항에서 규정한 내성 시험 레벨을 외부 신호의 감쇠에 상당하는 인자(dB)만큼 줄여야 한다. 이러한 상황에서는 측정 주파수에서의 감소(dB)와 감소 사유를 시험 성적서에 기재하여야 한다. 이식 기기가 무선 주파수 공통 모드 주변 레벨에 대해 시험되어야 하는 경우, 제조업체는 적합성을 결정하기 위한 대체 기법을 지정할 수 있다. 정상 동작 조건에서 발생하는, 조직 감쇠(tissue attenuation)를 설명하는 레벨에서의 조정 신호의 직접 연결과 같은 대체 기법은 시험소의 동의를 받아야 한다. |

표 4 — 내성 시험에 대한 특수 조건(계속)

| KS X 3124 | KS X 3124의 9절의 시험 조건에 추가하거나 이를 수정한 제품 관련 특수 조건 |
| --- | --- |
| 9.5.2 시험방법: 전도성 RF 전자기장, 공통모드 | 다음 조건을 적용한다. - 비-생명유지 통신 링크인, 시험 레벨은 3 V rms(무변조 측정)이어야 한다. - 생명 유지 통신 링크인 경우, 시험 레벨은 ISM 대역의 모든 주파수에서는 10 V rms(무변조 측정), ISM 이외 대역에서는 3 V rms이어야 한다. 150 kHz ~ 80 MHz 대역의 ISM 대역은 6.765 MHz ~ 6.975 MHz, 13.553 MHz ~ 13.567 MHz, 26.957 MHz ~ 27.283 MHz, 40.66 MHz ~ 40.70 MHz이다. - 생리학적 파라미터를 모니터링하거나 측정하는 기기나 시스템의 경우, 아래에서 규정한 생리학적 시뮬레이션 주파수 한계를 적용한다. 2 Hz의 변조 주파수를 사용할 때는 1 kHz의 변조 주파수로 별도로 시험할 필요가 없다. - 생리학적 파라미터를 제어하는 기기나 시스템의 경우, 아래에서 규정한 동작 주파수 한계를 적용한다. 의도된 용도; 변조 주파수; 생리학적 시뮬레이션 주파수와 시뮬레이션 회로의 운용 주파수. 생리학적 파라미터를 제어, 모니터링 또는 측정한다.; 2 Hz; 1 Hz 미만 또는 3 Hz 초과. 다른 모든 용도; 1 kHz; 해당 사항 없음. 시험은 150 kHz ~ 80 MHz의 주파수 대역에서 실시한다. 4.3절에서 정의한 배제 대역과 순서는 이 요구 사항에서 제외된다. |
| 9.7 전압 강하와 순간 정전‘ | 이 시험은 체내 이식 무선 의료 기기 주변 기기(ULP-AMI-P) 에만 적용한다. |
| 9.7.2 시험방법: 전압 강하 및 순간 정전‘ | 이 시험은 아래 표에 열거한 것을 따른다. - 전압 강하에 대한 내성 시험 레벨 전압 시험 레벨 (%Ut); 전압 강하 (%Ut); 지속시간 (주기). 5 미만 40 70; 95 초과 60 30; 0.5 6 30. 참고: Ut는 시험 전 교류 주전원 전압이다.. - 순간 정전에 대한 내성 시험 레벨 전압 시험 레벨 (%Ut); 전압 강하 (%Ut); 지속시간 (초). 5 미만; 95 초과; 5. 참고: Ut는 시험 전 교류 주전원 전압이다.. |

표 4 — 내성 시험에 대한 특수 조건(계속)

| KS X 3124 | KS X 3124의 9절의 시험 조건에 추가하거나 이를 수정한 제품 관련 특수 조건 |
| --- | --- |
| 9.7.3 성능평가 기준 | 30주기 동안 공급 전압이 30 % 감소하는 전압 강하의 경우, 다음 성능평가 기준을 적용한다. - 송신기의 경우 송신기에 인가된 과도 현상을 위한 성능평가 기준을 적용한다(6절 참조). - 수신기의 경우 수신기에 인가된 과도 현상을 위한 성능평가 기준을 적용한다(6절 참조). - 보조 기기의 경우, 보조 기기를 수신기나 송신기와 연결해 시험하지 않는 한 제조자가 제공한 적합/부적합 평가 기준(6.4 절 참조)을 적용한다. 보조 기기가 수신기나 송신기에 연결되어 있는 경우 상기 송/수신기에 대한 성능평가 기준을 적용해야 한다. 5 주기 동안 공급 전압의 60 % 또는 0.5 기간 동안 95 %가 감소하는 전압 강하, 또는 5000 ms 동안 공급 전압이 95 % 이상 감소하는 전압 정전의 경우 다음의 성능평가 기준을 적용한다. - 기기에 배터리 백업이 부착되어 있거나 연결되어 있는 경우에는 송신기 또는 수신기에 인가된 과도 현상을 위한 성능평가 기준을 적용한다(6절 참조). - 교류 주전원만을 사용하는 기기인 경우(병렬 배터리 백업을 사용하지 않고), 휘발성 데이터가 손실될 수 있으며, 통신 가 끊어질 수도 있지만, 손실된 기능은 사용자나 운용자가 복구할 수 있어야 한다. - 시험이 끝난 후 의도하지 않은 응답이 발생하지 않아야 한다. - 의도된 사용과 적용의 모든 경우에 있어 기기는 안전해야 한다. - 기능이 손실되거나 사용자가 저장한 데이터가 손실되는 경우, 그 사실을 시험 성적서에 기재하여야 한다. - 보조 기기의 경우 보조 기기를 수신기나 송신기와 연결하여 시험하지 않는 한 제조자가 제공한 적합/부적합 평가 기준(6.4 절 참조)을 적용한다. 보조 기기가 수신기나 송신기에 연결되어 있는 경우 송/수신기기에 대하여 위의 성능평가 기준을 적용해야 한다. |
| 9.8 서지 | 이 시험은 체내 이식 무선 의료 기기 주변 기기(ULP-AMI-P)에만 적용한다. |
| 9.8.2 시험방법: 서지 | 교류 주전원 입력 포트에 대한 시험 레벨은 선-접지간 2 kV, 선간 1 kV이며, 서지 발생기의 출력 임피던스는KS C 9610-4-5에 주어진 것을 따른다. 시험 발생기는 KS C 9610-4-5에서 정의한 1.2/50 μs 펄스를 공급하여야 한다. 교류 정현파 위상( 0 ° 및/또는 180 °, 90 °, 270 °)에 대하여 각 전압 레벨과 극성에서 전원선간 5 번 서지를 인가한다. 접지 연결부가 없는 기기나 시스템은 선-접지간 시험이 면제된다. 전원 입력에 대하여 다중 전압 또는 전압 범위 자동 설정 기능이 있는 기기나 시스템의 경우 최소 및 최대 정격 입력 전압에서 시험을 실시하여야 한다. |

- 부속서 A

(규정)

이 표준의 범위에서 체내 이식 무선 의료 기기(ULP-AMI) 및 체내 이식 무선 의료 기기 보조기기(ULP-AMI-P)의 유형의 정의

B.1 402 MHz ~ 405 MHz 주파수 대역에서 동작하도록 설계된 ULP-AMI 및 ULP-AMI-P 장치

이 부속서는 RF 전력 레벨이 최대 25 μW ERP이고, 402 MHz ~ 405 MHz에서 동작하도록 설계된 체내 이식 무선 의료기기(ULP-AMI) 및 체내 이식 무선 의료기기 보조기기(ULP-AMI-P)에 적용된다. 이러한 체내 이식 무선 의료기기(ULP-AMI) 및 체내 이식 무선 의료기기 보조기기(ULP-AMI-P) 무선 기기의 정의는 해당 무선 스펙트럼 관련 표준을 참고한다.

- 부속서 B

(규정)

체내 이식 무선 의료 기기(ULP-AMI)를 위한 시험 기구

(인체 모형)

이 부속서의 목적을 위해 인체에 이식하는 기기는 실제 동작 조건에서 그림 C.1에 나타난 이식 기기의 동작을 모의 실험하기 위해 다음과 같이 구성한 인체 모형으로 시험하여야 한다.

그림 C.1 — 동작 조건

의료용 이식 송신기 시험을 위해 적합한 모의 실험기는 크기는 (30 cm ± 0.5 cm) x (76 cm ± 0.5 cm)이고, 측벽 두께가 0.635 cm ± 0.05 cm인 원통형 플렉시유리(plexiglas) 용기로 구성되어 있다. 이는 어떠한 틈새 없이 이식 기기 주위를 흐를 만큼 유동성이 충분한 재료로 완전히 채워져야 한다. 이 재료의 유전 및 전도 특성은 동작되는 중심 주파수 또는 측정 주파수에서 인간 근육 조직의 유전 및 전도 특성과 일치하여야 한다.

비고 1: 식염수는 인간 조직의 대체물로 사용하기에는 유전 및 전도 요구 사항을 충족하지 못한다.

모든 전자파 방해 측정은 위의 규정에 따라 평상 온도 22 ℃ ~ 38 ℃ 범위에서 조직 대체 물질을 사용하여야 한다.

비고 2: 이 온도는 수많은 시험장 주변 조건을 대표하기 때문에 시험을 용이하게 한다.

이식 기기의 방사 요소를 수직 및 수평으로 배치될 수 있도록 용기 내부의 이식기를 위한 장착 그리드가 제공되어야 한다.

이 부착 그리드는 측정에 영향을 미치지 않는 반복 가능한 방법으로, 이식 기기의 치료 기능을 연결한 이식 기기 인출선을 추가로 지원하여야 한다.

이식 기기 안테나는 측벽에서 6 cm ± 0.5 cm 이내로 부착하여야 하며, 용기 내 수직 방향으로 중앙에 위치하여야 한다. 수직에서 수평 방향으로 위치를 전환할 때는, 길이에 따라 시험 치구의 측벽에서 6 cm ± 0.5 cm 만큼 분리되도록 이식 안테나 위치를 재조정하여야 한다.

이식 기기 인출선은 감겨져 있어야 하며, 측벽에서 공칭 6 cm를 유지하면서 이식 기기 안테나와 떨어져 있어야 한다.

위의 치구는 이식 기기 송신기가 지면 위 1.5 m 높이와 측정 안테나로부터 3 m 떨어진 거리에 놓이도록 턴테이블 위에 놓아야 한다. 그 후 적용 가능한 기술 규격을 준수하면서 방사성 방해(RE) 측정을 실시한다.

대부분의 경우, 잠재적인 문제가 있는 주파수를 파악하고 그 주파수에서 인체 조직 특성과 일치하는 조직 재료를 사용하기 위해 예비 측정을 실시하는 것이 바람직하다. 이것이 어려운 경우에는 문제가 있는 주파수에서 인체 조직에 해당하는 전도 및 유전 파라미터를 갖는 조직 대체 재료를 사용할 수도 있다.

- KS X 3134:2024

해  설

이 해설은 이 표준과 관련된 사항을 설명하는 것으로 표준의 일부는 아니다.

1	개요

이 표준은 EN 301 489-27:2019 개정에 따라 국가표준(KS) 간의 부합화를 위해 개정되었으며, 전파법에 따른 전자파적합성 기준 및 방송통신기자재 등의 적합성평가에 관한 고시의 세부 시험방법으로 활용하기 위해 개정되었다.

1.1	제정의 취지

국내 전자파적합성 별표 시험방법(KN)과의 부합화를 위해 제정하였으며, 표준의 내용 중 국내 환경에 맞게 변경된 사항에는 밑줄을 그어 표시하였으며, 국제표준과의 내용 및 구성은 동일하다.

1.2 개정의 경위

이 표준은 2019년 제정(제2.2.1판) 이후 2019년 적부확인을 거쳤으며, 2024년 전자파적합성 전문위원회를 거쳐 개정되었다.

2	개정 내용

이 표준은 방송통신표준(KS)의 체제를 국제표준(ETSI)의 체제와 일치시키기 위하여 2019년 제2.2.1판으로 발행된 ETSI EN 301 489-27, ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 27: Specific conditions for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and related peripheral devices (ULP-AMI-P) operating in the 402 MHz to 405 MHz bands를 기초로 기술적 내용을 반영하였다.

2.1 주요 개정 내용

| 연번 | 개정 내용 | 개정 사유 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 적용 범위, 인용표준 현행화, 약어 추가 등 본문 수정 | 국제표준 ETSI EN 301 489-27:2019 부합화 |
| 2 | 수신기 배제대역 단일화, 무선기기 시험변조 추가, 성능평가 기준 구체화 | 국제표준 ETSI EN 301 489-27:2019 부합화 |

KS X 3134

KSKSKS KSKSK KSKS KSK KS KSK KSKS KSKSK KSKSKS

EMC test methods for implantable radio equipment

ICS 35.040